中国重汽集团济南动力有限公司

产品试验检测中心天然气组分分析仪

采购招标项目

招

标

书

招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司

2026年4月

第一部分  招标公告

一、项目名称

项目名称：天然气组分分析仪招标项目

采购形式编号：ZBGL2026040226

二、招标内容及形式

1、招标内容：1套国外品牌气相色谱仪，包含天然气热值分析计算软件；铺设1路载气和1路工作气管路，由气瓶间引至设备间，包括施工及管路材料、减压阀、固定装置；1套试验台和排风系统。

2、招标形式：公开招标。

具体要求详见《技术协议书》。

三、项目概况与招标范围

1、项目名称：天然气组分分析仪招标项目。

2、项目地点：济南市章丘区世纪大道7777号园区内。

3、资金来源：企业自筹，已落实。

4、付款方式：半年期银行承兑汇票

中标人与中国重汽集团济南动力有限公司签订合同，按表1（具体付款方式）通知开具增值税发票，由中国重汽集团济南动力有限公司按照其财务制度进行审核后支付。

| 表1：具体付款方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 合同类型 | 结算方式 | 比例 |
| 天然气组分分析仪招标项目 | 闭口合同 | 半年期银行承兑汇票 | 3:6:1 ： A.设备全部到货后，中标人提交金额为合同价款30%的收据并提供合同价款30%的增值税专用发票（含复印件二份），经招标人依照财务制度审核通过后立即支付； B.设备验收合格后，中标人提交金额为合同价款60%的收据并提供合同价款60%的增值税专用发票（含复印件二份），经招标人依照财务制度审核通过后立即支付； C.合同总价款的10%作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。质保期届满后支付。 |

四、投标说明

1、报名方式

1.1拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件13）进行注册，登录后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件本部分第7条投标文件组成资格证明文件中的1-11准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

1.2 拟投标人报名成功后，请将营业执照，授权书（含法人及授权人身份信息）、投标保证金电子回单发送邮件至我单位备案，邮箱地址：liyue1@sinotruk.com。

投标邮件主题：某单位授权某代表参与投标某项目+电话

投标邮件附件：营业执照，授权书（含法人及授权人身份信息）、投标保证金电子回单（三个附件发送，不要发压缩包，不要使用126或者123邮箱报名，我公司无法打开下载）

邮件正文：请务必在邮件正文中文字表述付款账号、户名、开户行以及行号、保证金金额。

投标保证金缴纳时候，务必备注所投标的项目名称。

因未提供邮件正文相关信息导致后期无法退回保证金的，需投标单位承担。报名后无需电话询问是否报名成功，我单位会通过邮件一一回复。

2、投标条件

（1）拟投标人须为所投进口设备且具有本公司售后团队的国外制造商，或由该制造商合法授权的代理商（需提供制造商出具的专项授权书，明确授权范围及有效期）。且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。国外制造商应在其注册所在国家/地区具备独立法人资格，拥有有效的注册证明文件，注册资金不低于300万美元（或等值其他货币），且成立时间满3年（以注册证明文件载明的成立日期至开标当日计算）；代理商须为中华人民共和国境内注册的独立法人，具备有效的营业执照，注册资金不低于300万人民币（或等值其他货币），成立时间满3年（以营业执照载明的成立日期至开标当日计算）。

（2）拟投标人应提供三证合一的营业执照副本原件和复印件（需盖章）。

（3）拟投标人应提供法定代表人资格证明文件。

（4）拟投标人在国家市场监督管理总局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录。

（5）拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明。

（6）拟投标人经审计的近三年的公司财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）未显示异常。

（7）拟投标人有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近3年内无因服务不当而造成重大事故。

（8）本项目不接受联合体投标。

× 注：

- 如果是授权委托人投标，要携带三证合一的营业执照副本原件和复印件、法人授权委托书、身份证原件、参加开标会议，否则视为弃标；

- 如果是法人参加投标，要携带要携带三证合一的营业执照副本原件和复印件、法人代表证明原件、身份证原件参加开标会议，否则视为弃标；

投标人投标时必须携带三证合一的营业执照副本原件和复印件（需盖章）、授权委托书及身份证原件（授权委托书除附在投标文件中外，还需另外单独携带一份，以备验证，如果是法人参加投标，要携带法人代表证明原件及身份证原件）参加开标会议，否则视为弃标。

3、报价

（1）招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式。评标流程以及规则详细见通知公告→六、评标规则。

投标人自行勘察现场，进行合理报价。报价为投标总报价应包括但不限于税费、运杂、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险、以及其它不可预见等全部费用。

（2）所有项目内容的报价货币单位为：  （人民币）元（请务必报含税价和不含税价并写明税率）。

4、投标保证金

4.1投标人在报名参与本项目的同时，应提供1万元（或其他等值货币）的投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标保证金应在投标截止时间3日前将投标保证金从投标人单位基本帐户转出并到账或银行保函电子版确认（保函原件于开标之日交于招标人），否则按否决投标处理；未按规定提交保证金的投标人，其投标文件按否决投标处理；

4.2招标人银行账户信息如下：

单位名称：中国重汽集团济南动力有限公司
开户行：兴业银行股份有限公司济南分行营业部
账号：376010100101373547
行号：309451013018

注意事项：

- 转账时，请注意备注投标的项目名称，方便后期核对退款。

- 报名时提供电子回单（含贵公司账户及我公司账户信息）

- 报名时候，请务必在邮件正文中文字表述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

- 未按照本要求提供信息，导致保证金退回困难等事宜，由投标单位承担。

4.3投标保证金形式：

(一)该银行账户只接受外币电开保函和电汇。

(二)境外投标单位缴纳投标保证金形式应采用电开保函形式；境内投标单位缴纳投标保证金应采用电汇形式；若有其他特殊情况，请提前与我们沟通，做好转账信息备注工作。

(三)对于没有中标的投标单位，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还；对于中标供应商，投标保证金将在签订合同后30工作日内返还，退还保证金时，不计算利息。

4.4发生以下情况时，有权没收保证金：

①截至开标前3天，供应商无正当理由、未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

②供应商递送文件后，无正当理由放弃投标的；

③自中标（成交）通知书发出之日起30日内，中标（成交）供应商无正当理由不签订合同的；

④投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

⑤供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

5、询标

凡对本次招标提出的询问，均以招标方的书面答复为准。

6、投标文件的编制

（1）投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

（2）除投标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

7、投标文件的组成

本项目投标文件为电子版投标文件，均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。

本项目投标文件为电子版投标文件1份。若为现场开标，营业执照和授权书需在开标现场出示；若为视频开标，则需在视频端呈现即可。若没有携带营业执照原件，将根据现场所有参与开标的投标单位和专家共同判定得出认可情况。详见附件格式1—11，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

7.1 资格证明文件包括：

1）营业执照副本复印件；

2）投标函（附件1）；

3）法定代表人授权书（附件2）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上社保缴纳证明；

4）近三年经第三方机构审计的财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）复印件，必须连续；对于境外投标人，若没有财务审计报告，需提供资产负债表、利润表、现金流量表（加盖公章版），且未显示异常；

5）近三年内在经营活动中没有违法违纪行为的声明；

6）投标单位在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明；

7）企业最近半年完税证明、企业信用证明材料（中国人民银行出具的征信报告）；

8)代理商投标要携带生产商的授权书、原厂售后服务承诺书，根据实际情况提供即可，无格式限制；

9)年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

10）企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

11)保密承诺函（附件3）；

12)企业近三年同类项目业绩证明；

13)投标保证金缴纳凭证。

7.2技术部分：

1）技术规格偏离表（附件4），必须先进行两列要求一一对照，不允许直接写无偏离；

2）近三年同类项目业绩一览表（附件5）及有效合同复印件，若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分；

3）供货期及保证措施；

4）产品的技术服务和售后服务内容及措施；

5）交货进度及计划；

6)投标产品技术支持材料；

7)质量承诺函（附件6）；

8）投标人需提交的其它资料。

7.3商务部分：

1）开标一览表（附件7）；

2）投标报价明细表（附件8）附件7、8、9需要一起单独封装1份；

3）商务条款偏离表（附件9）付款方式不可以偏离；

4）服务承诺函(附件10)需写明质保期外服务费用情况；

5）备品备件、易损件和专用耗材明细表（附件11）需在表格下方写明本部分报价是否包含在本项目总报价当中；

6）按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件。

8、投标文件格式

详见附件格式1—11，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

五、议程安排

1、供应商报名时间：

（1）发标时间：2026年5月9日（周六）

（2）应标截止时间：2026年5月13日（周三）17:00:00（时间精确到秒）

（3）投标截止时间：2026年5月19日（周二）9:00:00（时间精确到秒）

2、发布招标方式：本次招标公告在中国重汽官方网站、中国重汽E采通平台发布。

注意：以上渠道为官方指定发布渠道，切勿相信其他来源的信息。

3、踏勘现场时间：截止2026年5月18日（周一）下午17点前

4、技术答疑

答疑时间：截止至2026年5月18日（周一）下午17点前，逾期不受理

答疑方式：书面及邮件

联 系 人：王云鹏

电    话：13844047521

邮    箱：wangyunpeng@sinotruk.com

5、商务答疑

答疑方式：邮件（电话不受理）

联系人：李岳

电话：0531-58066116

邮    箱：liyue1@sinotruk.com

6、投标报名及注意事项

详见 四、投标说明 ->1、报名方式

7、开标时间安排

2026年5月19日（周二）上午9：00，若有变动另行通知。

8、开标方式

如通知到场参与开标，自行携带笔记本电脑至开标地点即可。

如通知线上参与开标，请在参会时登录E采通系统进行开标操作。

9、现场资质审验

详见投标条件→资质证明文件。（本文档搜索查找即可）

投标地点：重汽科技大厦8#试验室308会议室

地    址：济南市高新区华奥路777号

六、评标规则

1、评标

本次招标采用综合评标法（技术标占比40%，商务标占比60%）确认最终中标方。本着公平、公正、公开的原则，通过综合评审后确认中标方，对未中标方不做任何解释。

评标流程：

投标文件包含《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表），共计三个文件。

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照招标文件本章 四、投标说明第7条投标文件组成资格证明文件中的1-11准备资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件14）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标），没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 开标：所有项目经资质审查通过后，宣布投标人名单，宣布评标纪律，合格投标人不足 3家的，不得评标（竞争性谈判、单一来源除外）。进行开唱标工作，并须统一报价要求：按照明细清单及技术配置要求细化总报价以及分解报价。

- 评标小组审查：评价投标单位的投标投标文件是否实质性响应招标文件要求，要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明，依照招标文件规定的评标方法和标准进行独立评审。

- 第一轮：评标小组组织评/议标，对各家投标单位的技术进行评审并进行技术标评分，具体技术标评分标准见附件15。随后在其报价的基础上开展谈判，根据谈判结果择优推荐至少 2 家入围的候选中标人。

- 第二轮：评标小组与第一轮入围的候选中标人开展谈判，择优推荐中标人。

注意：评审期间产生的技术和商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；投标人均需自带笔记本电脑在重汽e采通平台自主进行投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

- 中标人确定：资质审核通过后，根据综合评标确认最终中标方。

2、中标

本项目只产生一个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

3、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

七、合同签订

1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在中国重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

3、中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

4、中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

5、投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

（2）投标人在报价有效期内撤回投标；

（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（5）投标人串通投标；

（6）投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

（7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（9）有效投标不足三家；

（10）未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

（11）未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

（12）法律、法规规定的其他情况。

6、出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标

（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标人承诺同意由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失；

（6）招标人认为其他应终止招标的情形。

八、其他

1.其余未尽事宜均以最终签署的协议（或合同）约定为准。

2.要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。

3.凡对本次招标提出的问询，均以招标人的书面答复为准。招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标人和投标人均无任何约束力。

4.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担此费用。

备注：本次招标最终解释权归中国重汽集团济南动力有限公司。

附件1 投标函

致：中国重汽集团济南动力有限公司：

根据贵方_        某项目招标公告   ，    某投标公司名称   ， 法人代表人为      法人名字，正式授权   被授权人名字     提交资质证明文件   份。电子版投标文件1份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起 90个日历日。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：__   _____职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

附件2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就    （项目名称）   （招标编号）现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

（附法人身份证明复印件） （附授权代理人身份证明复印件）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

### 附件3 保密承诺函

项目名称：××项目

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：

无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件4 技术规格偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标要求 |  |  | 响应规格 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ 配置 | 方案 | 三阀四柱两检测 |  |  |
| 2 |  | 检测器 | TCD×1,FID×1 |  |  |
| 3 |  | 主机 | 最新型号最高版本台式机 |  |  |
| 4 |  | 进样口 | 分流不分流进样口×1 |  |  |
| 5 |  | 阀 | 6通阀×2、10通阀×1 |  |  |
| 6 |  | 阀箱 | 可加热自动化阀箱×1套 |  |  |
| 7 |  | 柱温箱 | 1个 |  |  |
| 8 |  | 色谱柱 | 填充柱×3、50mPONA毛细管柱×1 |  |  |
| 9 |  | 台式电脑主机 | 1台（I7处理器，16G内存，1T固态硬盘，27寸显示器） |  |  |
| 10 |  | 工作站 | 支持中文原版软件，自动数据收集处理，计算热值 |  |  |
| 11 |  | 载气过滤器（氧气、水、烃类）>700cc, | 氦气×1个、氢气×1个 |  |  |
| 12 |  | 指示型载气过滤器 | 1个 |  |  |
| 13 |  | 空气压缩机 | 1个 |  |  |
| 14 |  | 安装维修工具包 | 1套 |  |  |
| 15 |  | 耗材 | 色谱柱智能安装工具×2套、进样口分流平板×1个、进样隔垫×50个、衬管×5根、O型圈×10个、石墨密封圈×20个 |  |  |
| 16 |  | 取样设备 | 316L采样取样钢瓶（20MPa-100ml、两端带阀、带快插接头）×5个、铝箔气体采样袋（20ml、双旋口阀门）×100个 |  |  |
| 17 |  | 标准气 | 满足GB/T13610-2020的标准气一瓶 |  |  |
| 18 | ★ 主机性能 | 测试范围 | C1-C12,O2,N2,CO2,CO |  |  |
| 19 |  | 检测限 | TCD:50ppm,FID:10ppm |  |  |
| 20 |  | 保留时间重现性 | <0.008%或0.0008min |  |  |
| 21 |  | 峰面积重现性 | <0.5% RSD |  |  |
| 22 |  | 面板 | 不小于7英寸彩色液晶可触摸面板 |  |  |
| 23 |  | 智能化 | 自引导式故障排除，自引导式维护保养，内置智能性能评估功能 |  |  |
| 24 |  | 气体识别 | 自动识别载气类型，并且可以通过主机显示屏统计任意时间段载气消耗量。 |  |  |
| 25 | ★ 阀系统 | 阀箱可加热最高温度 | ≥400℃ |  |  |
| 26 |  | 阀品牌 | VICI Valco同级及以上品牌 |  |  |
| 27 |  | 最多阀数量 | 不少于10个 |  |  |
| 28 |  | 系统调试 | 阀系统调试需要在制作厂家完成 |  |  |
| 29 | ★柱温箱 | 温度范围 | 室温以上4℃到450℃ |  |  |
| 30 |  | 温度设定精度 | 0.1 ℃ |  |  |
| 31 |  | 最高升温速率 | ≥110 ℃/min |  |  |
| 32 |  | 程序升温阶数 | 20阶／21平台 |  |  |
| 33 |  | 色谱柱 | 所有色谱柱必须在主机柱温箱中 |  |  |
| 34 |  | 环境温度敏感度 | 当环境温度变化1 ℃时，柱温箱温度变化< 0.01 ℃ |  |  |
| 35 | 毛细柱分流/不分流进样口 | 最高使用温度 | 400 ℃ |  |  |
| 36 |  | 压力设定范围 | 0-100psi |  |  |
| 37 |  | 压力控制精度 | 0.001psi |  |  |
| 38 |  | ★控制类型 | EPC |  |  |
| 39 |  | 最大分流比 | 1:12500 |  |  |
| 40 |  | 流量设定范围 | 0 ～ 1250mL/min，He；0 ～ 600mL/min，N2； |  |  |
| 41 |  | 扳转式进样口 | 扳转式顶盖密封系统，有助于快速、简便地更换进样口衬管 |  |  |
| 42 |  | 载气、尾吹气设置(气体类型适配) | 氮气、氦气、氢气、氩气 |  |  |
| 43 |  | 安全措施 | 自动检漏，断气保护 |  |  |
| 44 | 工作站 | ★导入与导出 | 可将数据导出为通用色谱数据格式（AIA、TXT、CSV和GAML等） |  |  |
| 45 |  | ★数据报告 | 支持自建模板，支持多种格式（PDF、Excel等格式）的报告输出 |  |  |
| 46 |  | 远程访问及本地接口 | 具有远程访问功能，允许直接通过智能手机或IPAD远程访问实验室GC主机。 主机可选择使用USB接口、LAN接口或RS-232C接口传输数据。 |  |  |
| 47 |  | 保留时间锁定 | 可使得同一种化合物气相色谱的保留时间一致。此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现。 |  |  |
| 48 |  | ★数据自动上传 | 检测结果数值自动上传信息化系统 |  |  |
| 49 | FID | 最高操作温度 | 425℃ |  |  |
| 50 |  | 最低检测限 | <1.2 pg C/s |  |  |
| 51 |  | 线性范围 | >107（±10%） |  |  |
| 52 |  | 数据采集速率 | 1000Hz |  |  |
| 53 |  | 熄火检测和自动重新点火 | 是 |  |  |
| 54 | TCD | 最低检测限 | 400 pg /mL |  |  |
| 55 |  | 线性动态范围 | ＞105 （±5%） |  |  |
| 56 |  | 最高使用温度 | 400°C |  |  |
| 57 |  | 接口 | 可以接毛细管柱和填充柱 |  |  |
| 58 |  | 数据采集速率 | 1000Hz |  |  |
| 59 | 售后 | 操作手册 | 免费提供操作手册（中/英文可选）壹套 |  |  |
| 60 |  | 保修期 | 从仪器安装调试用户验收合格之日起保修一年，终身维护，包括对零配件的供应。 |  |  |
| 61 |  | 安装培训 | 用户现场免费安装、调试、培训（不限人数）； 前往培训中心5人次2天专业培训 |  |  |
| 62 | 样品测试 |  | 投标方投标前联系技术答疑人员对现场样品进行取样，使用拟投标产品对样品进行检测分析，投标时提供样品检测报告 |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

附件5 近三年同类项目业绩一览表

项目名称：

| 序号 | 服务单位 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供近三年同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件6 质量承诺函

项目名称:

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表(投标单位名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件7 开标一览表

《开标一览表》单独封存，以备唱标使用

项目名称：

| 报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 投标总价 （元） | 不含税价 | 税率 | 质保期 （若有） | 付款方式及比例如何响应 | 付款方式及比例是否偏离 |
| 1 | 天然气组分分析仪 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2、附件789单独封装一份，否则不予唱标。

3、需写明含税价、不含税价格、税率。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件8 投标报价明细表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 (含税/元) | 合计 (含税/元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、选购件不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

2、如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

3、需写明含税价、不含税价格、税率。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件9 商务条款偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 付款条件 | 半年期银行承兑汇票 |  |  |
| 服务要求 | 从仪器安装调试用户验收合格之日起保修一年，终身维护，包括对零配件的供应。 用户现场免费安装、调试、培训（不限人数）； 前往培训中心5人次2天专业培训 |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 | 提供保证货物质保期之后正常运行一年的备品备件、易损件和专用耗材及一级减压阀、二级减压阀各两个 |  |  |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件10 服务承诺函

项目名称：

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件12投标文件封面及封口格式

封面格式：

投标文件 （1正本/ 副本） 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 授权代表电话： 传真：

投标人名称：                   授权代表签字：                  日期

### 附件13 SRM非生产供应商注册操作手册（登录界面可下载完整版操作手册）

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

5.按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批（具体注册流程详见登录页-供应商用户手册）

注册注意事项：

- E采通注册时的所有信息，除个别非关键信息或实在是本公司没有的，其他信息必填，尤其是财务数据等重要信息，不填审核无法通过。

- 注册时供应商属性请选择非生产供方，管理单位选择直管单位，意向配套单位选择直管单位。

- 供货类别请选择：研发试验类设备（产品试验检测中心）。

- 4.详细注册流程及注意事项，请在注册在登录界面下载供应商用户手册。

### 附件14 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码

初始密码：详见注册成功后短信

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情

### 附件15技术标评分标准

技术标评审表（100分）

| 评价类型 | 序号 | 内 容 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 100分 | 1 | 产品技术 | 60 | 以下各项由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价打分。 - 投标文件中设备技术参数满足招标要求，关键技术资料完整，方案完整性、针对性、与项目需求匹配度等打分0-10分。 - 气相色谱仪的配置参数技术偏离情况，在满足我司技术基本要求的前提下偏离，无偏离得30分，较大偏离每一项扣3分，一般偏离每一项扣1-2分，最低0分。 - 管路、试验台及通风系统设计方案、安全措施等在满足基本要求下，综合评价打1-10分；无技术偏离得10分，偏离一项扣2分，最低得0分。 |
|  | 2 | 到货期及工期进度计划 | 10 | 到货期（5分）及工期进度计划（5分）： 到货期≤2个月得5分，2个月<到货期≤3个月得3分，3个月<到货期不得分。 工期≤15天得5分，15天<工期≤30天得3分，30天<工期不得分 |
|  | 3 | 售后服务/资质 | 10 | 1.有完整的售后服务体系（2分） 2.提供完备的本地化服务支持承诺，明确承诺到现场响应时间（根据响应时间长短给予1-3分） 3.投标人提供相应完善的培训计划（3分） 4.可随时远程视频支持解决问题（2分） |
|  | 4 | 现场答疑 | 10 | 投标人代表对方案、技术优势的讲解，以及就该项目难点回答评标专家现场提问，打分0-10分。 |
|  | 5 | 设备制造商同类型项目业绩 | 10 | 同类型项目业绩：2023年1月以来到现在以来已交付使用的与本次招标项目类似产品的业绩，业绩最多者满分，第二名得8分，第三名得6分，第四名得4，其余得1分。（时间以签订日期为准）。 |

注：

1、投标人技术标的最终得分为所有评委打分汇总后的算术平均值。

2、技术标根据评分办法进行打分，技术标评标小组推荐至少3家技术得分80分（含）以上的投标人入围。技术入围投标人不足三家时，本次按废标处理，招标人有权根据招标采购管理流程重新组织招标。
第二部分技术协议书

## 第一章  采购货物概况

### 第一节  使用环境

#### 一、项目名称：天然气组分分析招标项目

#### 二、建设地点：济南市章丘区世纪大道7777号园区内

#### 三、使用地点：济南市章丘区世纪大道7777号园区内

#### 四、工作制度：全年工作365天、 一 班制、设备年时基数2190小时

#### 五、使用地点区域自然环境：

1.海拔高度：4000m以下。

2.环境温度：室外极端最低温度-15℃、极端最高温度45℃。

3.相对湿度：最大95%、最小15%。

#### 六、使用试验室环境条件：

1、电力：中国制式，供电电压220V±15%，供电频率50Hz±2%。

2、给水：市政自来水。

3、压缩空气：自备空压机自产压缩空气，0.6～1.0MPa。

### 第二节  采购货物概况

#### 一、货物名称：天然气组分分析仪系统（详见下表）

#### 二、货物数量：1台套（详见下表）

#### 三、分投分中：不允许

采购货物主要构成一览表：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | 套 | 1 | 国外品牌 |
| 2 | 控制电脑及仪器操作软件 | 套 | 1 |  |
| 3 | 标气、工作气管路 | 路 | 2 | 包含施工、管路材料、减压阀、固定装置等 |
| 4 | 试验台及排风系统 | 套 | 1 |  |

备注：1.本表所列采购货物仅为货物的主要构成部分，应配套供货以及招标人所列其它货物（或设备）和服务，请投标人认真阅读“供货范围”。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“商务偏离”章节中予以详细说明。

2.本表“供货方式”指：交钥匙方式——包括制造、运输、定点卸货、安装、调试和协助验收以及约定培训等。

#### 四、采购货物特别说明

招标人所列货物的名称和规格型号，如为某一供应商所特有，则该名称和规格型号可作参考，但要求投标人所提供的货物必须满足本技术标书实质性要求。

## 第二章  技术要求

### 一、特别提示

1.本章技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验检验等方面，提出了最低和一般性的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。

2.本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标人所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行。

3.投标人认为所供货物必需由招标人配备、解决或提供的其它要求，如设备基础隔振和减振设施、软化水、洁净气源等，均应在投标文件“技术偏离”中予以充分说明。

4.投标人应根据招投标货物具体要求，提出对厂房、设备基础（或安装平台）、公用设施、消防、环保等超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。

5.无论是否有技术偏离，投标人均应在投标文件“技术偏离”中明确作出有无说明。若有异议，不管是多么微小，投标人必须予以明确和详细的说明或澄清。

6.为避免投标人优势在招标评审时漏项，质保期超出本技术标书要求的，应当在投标文件“技术偏离”中特别注明。

7.投标文件中，针对“特别提示”条款所做的回应，将作为投标人能否中标的重要依据之一。

### 二、基本要求

1.投标人所供的货物，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。

2.投标人所供货物涉及的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等，应保证招标人不因此受到任何侵权指控以及实际损失。

3.投标人应保证所供货物的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新货物（或设备）。

4.投标人应满足招标人提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。

5.投标人应保证所供货物（或设备）为中国政府指定或规定的主管部门公布的非淘汰货物（或设备），并尽力提供中国政府指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型货物（或设备）。其中，功率≥7.5KW的电机，应选用1级能效（根据国标计算）。＜7.5KW的电机，能效等级不低于2级。

6.投标人应保证所供货物的完整性和成套性，能保证货物的正常运行、使用。

7.投标人应对招标人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，招标人拥有追究投标人泄密责任的权利；招标人如有需要，投标人应无条件签署保密协议。

8.程序图纸要求

8.1 供方必须提供所有设备程序的源代码，包括但不限于 PLC程序、HMI 程序、机器人程序、视觉程序、伺服等。

8.2 供方所提供的程序不得设置任何密码、保护等限制手段，PLC 不得设置修改下载权限，功能块不得设置密码保护。

8.3 HMI 界面等需要密码保护的程序，供方必须提供所有级别的用户名、密码。

8.4 供方需在设备入场前提供设备程序源码，HMI 界面各级用户名和密码，并保证与现场程序一致。

8.5 供方需在终验收前提供最新的设备程序源码和电气图纸，图纸要求为可编辑原格式（EPLAN、CAD 格式）且与实际接线一致。

9.接口协议要求

9.1 供方免费开放所有通讯接口，包括但不限于以太网、

RS232、RS485、PROFIBUS、PROFINET、MODBUS 等常见接口，以及设备特有的专用接口。

9.2 供方免费提供数据交互功能，交互数据包括但不限于实时数据、历史数据、报警信息等。

9.3 供方在设备入场前提供接口的技术文档和参数说明，包括但不限于接口协议、通讯速率、数据格式等。

9.4 设备使用周期内，供方免费派遣技术人员与甲方调试团队共同进行设备通讯接口的调试工作。

### 三、技术要求

1 用途

用于天然气C1-C12、O2、N2、CO2、CO等成分的含量检测及自动计算热值。

2 技术规格（带★的项目不允许出现负偏离）

★2.1拟投标人须为所投进口设备的国外制造商，或由该制造商合法授权的代理商（需提供制造商出具的专项授权书，明确授权范围及有效期）。

2.3气相色谱仪

| 序号 | 名称 |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ 配置 | 方案 | 三阀四柱两检测 |
|  |  | 检测器 | TCD×1,FID×1 |
|  |  | 主机 | 最新型号最高版本台式机 |
|  |  | 进样口 | 分流不分流进样口×1 |
|  |  | 阀 | 6通阀×2、10通阀×1 |
|  |  | 阀箱 | 可加热自动化阀箱×1套 |
|  |  | 柱温箱 | 1个 |
|  |  | 色谱柱 | 填充柱×3、50mPONA毛细管柱×1 |
|  |  | 台式电脑主机 | 1台（I7处理器，16G内存，1T固态硬盘，27寸显示器） |
|  |  | 工作站 | 支持中文原版软件，自动数据收集处理，计算热值 |
|  |  | 载气过滤器（氧气、水、烃类）>700cc, | 氦气×1个、氢气×1个 |
|  |  | 指示型载气过滤器 | 1个 |
|  |  | 空气压缩机 | 1个 |
|  |  | 安装维修工具包 | 1套 |
|  |  | 耗材 | 色谱柱智能安装工具×2套、进样口分流平板×1个、进样隔垫×50个、衬管×5根、O型圈×10个、石墨密封圈×20个 |
|  |  | 取样设备 | 316L采样取样钢瓶（20MPa-100ml、两端带阀、带快插接头）×5个、铝箔气体采样袋（20ml、双旋口阀门）×100个 |
|  |  | 标准气 | 满足GB/T13610-2020的标准气一瓶 |
| 2 | ★ 主机性能 | 测试范围 | C1-C12,O2,N2,CO2,CO |
|  |  | 检测限 | TCD:50ppm,FID:10ppm |
|  |  | 保留时间重现性 | <0.008%或0.0008min |
|  |  | 峰面积重现性 | <0.5% RSD |
|  |  | 面板 | 不小于7英寸彩色液晶可触摸面板 |
|  |  | 智能化 | 自引导式故障排除，自引导式维护保养，内置智能性能评估功能 |
|  |  | 气体识别 | 自动识别载气类型，并且可以通过主机显示屏统计任意时间段载气消耗量。 |
| 3 | ★ 阀系统 | 阀箱可加热最高温度 | ≥400℃ |
|  |  | 阀品牌 | VICI Valco同级及以上品牌 |
|  |  | 最多阀数量 | 不少于10个 |
|  |  | 系统调试 | 阀系统调试需要在制作厂家完成 |
| 4 | ★柱温箱 | 温度范围 | 室温以上4℃到450℃ |
|  |  | 温度设定精度 | 0.1 ℃ |
|  |  | 最高升温速率 | ≥110 ℃/min |
|  |  | 程序升温阶数 | 20阶／21平台 |
|  |  | 色谱柱 | 所有色谱柱必须在主机柱温箱中 |
|  |  | 环境温度敏感度 | 当环境温度变化1 ℃时，柱温箱温度变化< 0.01 ℃ |
| 5 | 毛细柱分流/不分流进样口 | 最高使用温度 | 400 ℃ |
|  |  | 压力设定范围 | 0-100psi |
|  |  | 压力控制精度 | 0.001psi |
|  |  | ★控制类型 | EPC |
|  |  | 最大分流比 | 1:12500 |
|  |  | 流量设定范围 | 0 ～ 1250mL/min，He；0 ～ 600mL/min，N2； |
|  |  | 扳转式进样口 | 扳转式顶盖密封系统，有助于快速、简便地更换进样口衬管 |
|  |  | 载气、尾吹气设置(气体类型适配) | 氮气、氦气、氢气、氩气 |
|  |  | 安全措施 | 自动检漏，断气保护 |
| 6 | 工作站 | ★导入与导出 | 可将数据导出为通用色谱数据格式（AIA、TXT、CSV和GAML等） |
|  |  | ★数据报告 | 支持自建模板，支持多种格式（PDF、Excel等格式）的报告输出 |
|  |  | 远程访问及本地接口 | 具有远程访问功能，允许直接通过智能手机或IPAD远程访问实验室GC主机。 主机可选择使用USB接口、LAN接口或RS-232C接口传输数据。 |
|  |  | 保留时间锁定 | 可使得同一种化合物气相色谱的保留时间一致。此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现。 |
|  |  | ★数据自动上传 | 检测结果数值自动上传信息化系统 |
| 7 | FID | 最高操作温度 | 425℃ |
|  |  | 最低检测限 | <1.2 pg C/s |
|  |  | 线性范围 | >107（±10%） |
|  |  | 数据采集速率 | 1000Hz |
|  |  | 熄火检测和自动重新点火 | 是 |
| 8 | TCD | 最低检测限 | 400 pg /mL |
|  |  | 线性动态范围 | ＞105 （±5%） |
|  |  | 最高使用温度 | 400°C |
|  |  | 接口 | 可以接毛细管柱和填充柱 |
|  |  | 数据采集速率 | 1000Hz |
| 9 | 售后 | 操作手册 | 免费提供操作手册（中/英文可选）壹套 |
|  |  | 保修期 | 从仪器安装调试用户验收合格之日起保修一年，终身维护，包括对零配件的供应。 |
|  |  | 安装培训 | 用户现场免费安装、调试、培训（不限人数）； 前往培训中心5人次2天专业培训 |
| 10 | 样品测试 |  | 投标方投标前联系技术答疑人员对现场样品进行取样，使用拟投标产品对样品进行检测分析，投标时提供样品检测报告 |

★注：以上所有参数提供原厂证明文件

2.4 气体管路系统技术要求

2.4.1 管路检测与布局

乙方需依据章丘试验室现场实际情况，编制详细、合理的管路设计方案，方案需包含三维布置图、管路走向图、节点详图及终端点位图，确保管路布局科学规范、美观整洁且便于后期维护；章丘试验室改造要求为：对一处用气点新增2路气体管路，同时配套安装2套新的一级减压阀（品牌：GCE）、二级减压阀（品牌：GCE或swagelok），气瓶间内安装气体压力报警传感器，设备间内加装氢气、氦气泄露报警器。另外增加同型号一级减压阀、二级减压阀各两个作为备件

2.4.2 管路与接头要求

a)所有高压金属管以及连接的卡套接头全部为全新产品；一次调压面板的出口接头（含主管路控制阀出口和排空管出口）全部为全新高压双卡套接头。

b)一次调压面板的排空管路采用与主管路同材质的管道，引至箱顶处，排空方向不得朝向行人通道和建筑物，管口加装防雨帽和防回火装置。

c)管道与阀件的连接全部采用高压双卡套接头，接头材质为不锈钢316L，确保连接牢固、密封可靠。

2.4.3 管路安装

a)管路需采用全新的不锈钢316LBA级产品，内表面粗糙度Ra＜0.4μm，外径/壁厚为6.35mm/0.89mm，品牌选用Valex、Dockweiler及以上级别品牌。

b)管道保持一致，确保气体流动顺畅，无局部阻力突变。

c)管路需采用管道支架和卡具牢固固定，可根据现场实际情况沿墙布置或水平吊架布置，管路布置横平竖直，水平偏差不大于3mm/m，竖直偏差不大于2mm/m。

2.4.4 支架安装

a)管道支架采用槽钢结构，表面进行防腐处理（喷漆或热镀锌），支架与墙体固定牢固，间距满足以下要求：水平管道支架和竖直管道支架间确保管道走线直线度和间距均匀。

b)管道穿过障碍物时需使用不锈钢管套，管套与管道之间的间隙采用不可燃材料（如防火泥）填充密实；管道穿墙时，穿墙孔需进行防火封堵，封堵材料符合GB23864-2009标准要求。

c)管道与支架之间采用管道固定卡具连接，卡具材质为较管道硬度低的耐火材料（如铝合金），设计合理，能将管道牢固固定，同时避免管道变形。

d)管道拐弯时需采用专用工具弯曲，弯曲半径不小于管道外径的5倍，弯曲部位无皱折、扭曲，应力集中区需设置加固支架。

e)管路系统布线应尽量减少接缝，降低泄漏风险，管道的间距保持一致（不小于 20mm），便于维护和检修。

2.4.5 管路材质与焊接

a)管道材质为SS316LBA级，内表面粗糙度Ra＜0.4μm，符合相关行业标准要求。

b)管道连接采用全自动定位焊，焊接设备为国外原装进口（如瑞士 Leister、德国 Lincoln），并提供设备合格证明和检验报告；焊接过程中管道内外表面均处于氩气保护之下，确保焊接处无氧化层、无焊渣，焊缝成型美观，无气孔、裂纹、未焊透等缺陷。

c)焊接后的管路系统泄漏率（管道部分）不高于1×10-10s·c.c./sec.He，且不改变管道系统的通径和耐压强度。

d)乙方进场时需提供施工队的焊接样品（长度不小于300mm），验收时以此样品作为焊接质量评定标准。

e)气体管路的施工单位需为乙方所属或有长期合作关系的专业团队，施工人员需具备相应的焊接资质和特种作业操作证。

2.4.6 管路吹扫

a)接入前系统前每根管道、每个管件均需用5N（99.999%）高纯氮气进行吹扫，吹扫压力不低于0.6MPa，吹扫时间不少于3分钟，确保管道内无油污、杂质后再接入系统。

b)整个系统安装完毕后，需用5N高纯氮气进行大流量气体吹扫，吹扫流量不小于20m³/h，吹扫时间不少于30分钟，以流出气体无油脂及明显固体颗粒物为合格，吹扫后需提供吹扫记录和检测报告。

2.4.7 管路标识

a)一次调压面板和二次调压终端上需粘贴清晰的标识，内容包括气路编号、气体种类、气体浓度、设计压力等，标识采用耐腐蚀、不易脱落的材质制作，面板两侧标识一一对应。

b)气体管路上需在一次调压面板出口处及二次调压终端入口处粘贴气体流动方向箭头标识，箭头颜色与管道颜色有明显区分（建议采用红色或黄色），标识间距不大于3m，确保方向清晰可辨。

2.5试验台及排风系统

2.5.1试验台参数

a)长×宽×高：2200×750×800（mm）

b)材质：全钢活动柜体

c)电源接口数量：满足标书中所有设备的供电

2.5.2排风系统

a)风机类型：斜流风机

b)噪音：≤50dB

c)废气引至室外

### 四、执行标准

1.招标人此处所列标准仅为涉及的主要标准，而且不保证其为最新版执行标准；投标人应当在投标文件中认真予以填写、补充和修改完善。

2.投标人需要执行的标准，应当采用所供货物通过买方组织的最终验收之日已经开始执行的最新标准。

3.采购货物的产品质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。

4.采购货物没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行时，投标方应在合同签署之前，将所涉及的企业标准提供给买方确认。

5.采购货物如果采用国际标准，其执行标准由投标人提供、招标人确认。

6.采购货物所涉及的标准不统一时，原则上按照最严格标准执行。

7.涉及的主要标准表

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《实验室气相色谱仪》 | GB/T 30431-2020 | 招标人确认 |
|  | 《分析仪环境实验方法》 | CB/T 11606-2007 | 招标人确认 |
|  | 《检测和校准实验室能力的通用要求》 | GB/T 27025-2008 | 招标人确认 |
|  | 《周期检验计数抽样程序及表》 | GB/T 2829-2025 | 招标人确认 |
|  | 《天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法》 | GB/T 11062—2020 | 招标人确认 |
|  | 《天然气的组成分析 气相色谱法》 | GB/T 13610-2020 | 招标人确认 |

## 第三章  供货范围及供货方式

### 第一节  供货范围

#### 一、供货范围（按照组成项目主要构成一览表的所有最小单元逐一列示，要涵盖培训等内容）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | 套 | 1 | 国外品牌 |
| 2 | 控制电脑及仪器操作软件 | 套 | 1 |  |
| 3 | 标气、工作气管路 | 路 | 2 |  |
| 4 | 试验台及排风系统 | 套 | 1 |  |
| 5 | 安装调试培训 | 人/次 | 5 |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

（一）一般界定

1.包括本技术标书所列明的主要货物以及货物正常运行所必需的全套连线设备、材料等。如货物端联接法兰外端面之内的、电气系统接口压线板（插座等）之内的设备、材料、联接螺栓、垫片等。

2.包括为保证货物正常安装、调试和验收完成及以前所必需的整套配件、附件及材料、油料、控制软件及程序或指令等。

如果终验收完成后，投标人有需要收回的配件、附件、材料、油料等，应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明；否则视同包括在供货范围之内。

3.包括货物维护维修所必需的专用工具。

4.包括货物为达到产品标准以及环保、消防和劳动安全卫生等国家法律、法规和标准、规范要求而必须配备但标书未明确提出的除尘系统、通风系统、近距离照明系统以及劳动安全防护设施（不包括人体防护用品）等使用现场配套的设备、材料等。

包括为保证货物自身正常运行所必需的、满足使用地点环境条件的通风、冷却、降温等必需设施。

如投标人难以提供或无优势提供以及属于选用配置的，则应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明并注明投标报价未包含该部分的货值。

（二）供货范围边界界定

1.买方提供货物所需的建筑物（如厂房等）和构筑物（如混凝土池、砼基础等），包含正常安装施工所需的预埋件（如穿管、预埋螺栓、螺母及垫片）。

2.买方提供符合本技术标书中“采购货物概况”和“使用环境”章节所列明品质的电力、自来水、压缩空气、蒸汽、天然气（或煤气）管线至系统接口，如：系统电力接口的接线端，水、气、汽等外围管线端联接法兰外端面。

如果投标人认为能源系统接口地点以及操控地点之间的货物数量不清或难以界定，应当以书面方式询标或以单价方式报价；否则视同满足招标人要求。

3.对于招标文件中无明确具体要求而投标人认为必须具备的其它货物，投标人必须将该部分货物单独报价（该报价含运杂费及税费等其它费用，而且不再作为其它报价涉及的其它费用的计算基数）。

4.以“交钥匙”方式采购的货物，在满足技术标书本节上述要求之外，同时包括货物正常运行、使用所需要的过桥、护栏、防护网、盖板等辅助设施。

#### 二、备品备件、易损件和专用耗材供货范围

1.备品备件、易损件和专用耗材是招标人为保证货物质保期之后正常运行一年所自备自用的备品备件、易损件和专用耗材。

质保期之内正常需要的备品备件、易损件和专用耗材全部包括在供货范围之内而不属于本条款界定的范围（应有明细）。

2.供货范围包括易损件和专用耗材的制造图纸及其技术要求等资料，如涉及专有技术或无法提供，应在投标文件中予以澄清或说明。

#### 三、技术资料供货范围

技术资料供货范围包括：

1.在合同签订后 30 个日历日内，提供货物基础及相关的设计、制作所需的纸质及电子版资料；电子版文件应当能够使用常用版本软件可以阅读甚至使用，进口货物、设备应有中外文对照。

2.在预验收前，提供货物各部分的功能描述文件、图片、影像等资料（进口、设备应有中外文对照）。

3.在终验收前，提供货物各部分的功能描述文件、图片、影像等资料（进口、设备应有中外文对照），提供为保证货物后续正常运行所需的工装、吊（挂）具明细及其图纸、具体技术要求等资料（如果供货范围包含该部分实物）。

4.在终验收前，提供确定的维修所需要且买方可以自行采购的外购件、外协件、电气元件及主要原材料的供货厂家明细表。

5.在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供包括货物的备品备件、易损件和专用耗材的图纸及技术参数、技术要求等资料。

6.在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物的操作维护手册、保养维修手册、安全注意事项等的使用说明书、仪器仪表检定和使用维修说明书、合格证、产品样本等技术资料（含图片和影像等资料）；对于进口设备，应有中外文资料说明。

7.在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物的电气资料（包括接线图、原理图、布线图、梯形图等）、液压（气动）原理图和系统图、安装基础图、维修图等有关的资料（含图片和影像等资料）；非标准货物还应当提供设计总图、全线布置图等详细资料；对于进口设备，应有中外文资料说明。

8.本条款所列的技术资料、图片、影像等，投标人应各提供5套，其中2套为电子版光盘；每份技术文件应装有目录清单。

9.本条款所列要求，如招标人认为投标人提供的资料不能满足要求时，有权要求投标人免费补充或增加。

#### 四、供货范围特别提示

如果投标人认为本节所列的供货范围难以满足，则仍需要按照本要求提供，但该部分货物应当在投标报价中单独列明货物名称及品质、货值。

### 第二节  供货方式

#### 一、供货方式

完全交钥匙方式，即本次招标货物至少包括以下货物及服务：非标或特需设计、制造、至交货地点的运输（含定点装卸）、安装、调试、买方安装地竣工验收服务、货物移交、约定培训等全流程范围。

#### 二、供货地点：济南市章丘区世纪大道7777号园区内。

#### 三、供货时间

1.自合同签定生效之日起，90个日历日之内交货至供货地点。

2.接续15个日历日之内安装调试完毕。

3.接续30个日历日之内完成终验收。

安装调试时间或终验收时间超过规定时间的，投标人应当随标书提供详细的工期计划。

#### 四、包装

1.所提供货物（或设备）的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。

2.包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。

3.所提供货物（或设备）的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。

4.应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。

5.每个包装件应有装箱单，并至少标明名称、型号规格、数量、净重和毛重、投标人（或供货商）名称和制造日期等相关内容。

6.每个包装箱应有明显标志，并具有中文书写的合同号、装运标志、发货和到货地点名称、发货人和收货人名称、货物名称和项目号、箱号和外型尺寸等内容。

7.应按照不同的装运要求在包装箱上标明“小心轻放”、“箭头向上”、“防潮”、“防磁”、“不准平放”等标志，以及其它适用的国标通用标志。

8.包装箱应连续编号，不应出现重复编号。

9.在不受到外界破坏情况下，包装应保证自交货日起一年内货物（或设备）完好无损。

#### 五、运输

1.应负责将货物（或设备）运到目的地，并必须做到货物（或设备）在任何运输过程中不受损坏和遗失。

2.同批货物（或设备）应统一包装、编号运输。

3.一般情况下，经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制，特殊情况应予以说明。

4.在每批货物（或设备）发出后，应立即通知买方；通知中应指明：合同号、货运单号、件数、重量和货物（或设备）发出日期等相关内容。

5.货物（或设备）运抵交货地点后，应负责货物（或设备）的卸货、搬运、保管等事宜，或按照合同约定。

## 第四章  质保期及售后服务

一、质保期及质保要求

1.全部供货范围内的设备、材料、零配件和工器具等，除合同特别约定外，其质保期均自终验收签字生效之日起 12 个月。

投标货物或涉及的关键总成和零件，如果有更长时间质保期，允许更改并说明，此将有利于投标人。

设计使用寿命短于质保期的易损件除外，但属于易损件的，应当有明确说明。

2.质保期之内，如果货物出现设备、总成、关键零部件或者多处一般零部件的二次以上的更换或维修行为，则质保期自更换或维修行为结束、货物重新正常运行使用之日起重新计算。

3.质保期内免费提供零部件和及时有效的服务。质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障，投标方应负责免费维修和服务。

4.质保期终止之日起一年内重复出现的质保期之内出现的故障，仍属质保范围而且应当免费。

二、技术及培训服务

1.应负责在买方货物使用现场，对技术、维修和操作人员提供免费的理论、技术和操作、维修等方面的技术指导和培训，并接受买方有关人员的技术咨询。培训工作日不少于2个日历日。

2.应免费提供一定数量的培训资料。

3.应按要求免费积极协助和提供买方以及买方所委托的工程设计单位有关人员所需要的、与货物有关的工程设计资料、技术咨询等。

4.若投标方提供货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，投标方应能保证得到配套厂家的技术支持，并免费为买方提供技术服务。

5.负责制定对买方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，负责指导买方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。

三、安装调试及验收服务

1.指导安装调试或负责安装调试以及协助验收，投标人均应在投标文件中明确其收费额或免费约定，否则视同免费；安装调试及验收服务均应按照合同约定或协议、通知及时组织并完成。因投标方原因造成的延期，所发生的费用全部由投标方承担。

2.若投标方提供的货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，应保证能得到供应商的技术支持，并免费为买方提供安装使用现场的指导与培训。

3.根据货物的要求，调试及验收可分空载和负载两个阶段进行；买方将积极协助投标方达到货物的各项技术指标和性能要求。投标方在买方现场进行的货物的安装、调试和试运行，买方有权参与，投标方应无条件向买方提供现场记录和试运行数据及报告。

4.在投标方所提供货物需要得到买方建设项目所在地政府或行业主管部门的查验、试验、验收时，投标方应当免费完成或协助招标人完成所需要的工作、材料和服务等。协助完成的，应当在投标文件报价内容中予以说明，否则视同免费。

5.投标方应当向买方提供货物试验、验收的有关标准、规范和方法，同时提供货物涉及并使用的软件合法性证明。

6.服务缺陷视同货物缺陷和履约延期。

四、售后服务

1.投标方提供的货物涉及的所有售后服务均由投标方负责。如果发生问题并且收到通知，投标方应当在2小时内予以答复。

2.如发现所提供的货物存在问题，需要投标方解决或配合解决时：在质保期之内，应在接到通知后24小时内派有关人员到达现场；在质保期之外，应在接到通知后72小时内派有关人员到达现场。

3.投标方派往买方使用现场的人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为买方提供最佳的服务。

五、其它服务

1.若投标方所提供货物有需要进口的，投标方一般应自行、自费办理；必要时，买卖双方共同办理。

2.除招标文件、投标文件、答疑文件、技术标书、合同等约定之外，投标方应免费负责必要的或强制性的货物的检验、试验、化验等直接费用。

3.本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术标书和合同等范围之外，投标人不可另行收取的费用。

## 第五章  预验收和终验收

一、验收依据和验收标准

1.验收标准一般以技术标书和合同规定验收。无论技术标书和合同，是否全部并准确列明验收所涉及的相关标准，均作为验收标准之一。

2.如果验收过程中，发现招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等与技术标书、合同存在差异，原则上以涉及条款中对买方最有利条款为验收依据。

二、检验

如果采购货物涉及必要的或必需的检验，投标人应当在投标文件中明确可能涉及的检验费用，并将该费用包含在投标总报价之内；不作针对性澄清或说明的，视同包含在投标总价之内。基本约定如下：

1.国产货物的检验一般由买卖双方共同进行或按照合同要求进行。

2.进口货物的检验，投标方需要按照下述要求进行：

2.1 进口货物发货前，应对货物的质量、型号、规格、性能和数量/重量作精密、全面的检验，并出具证明书，证明所供货物符合合同规定。

2.2 应依据合同规定的要求，提供买卖双方达成一致的货物的验收标准和装箱单，作为买方检验的依据。

2.3 进口货物到达目的地后，买方有权申请中国商品检验检疫局进行检验，如发现货物的品质及规格与合同或发票不符，除买方的责任外，买方有权在货物到达卸货目的地后180个日历日内，根据中国商品检验检疫局出具的证明书向投标方提出索赔，因索赔所发生的一切费用(包括检验检疫费等)均由投标方承担。

三、验收基本条件

验收一般分预验收和终验收两部分。预验收一般在投标方现场进行，终验收在安装调试完成及试运行后的买方现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。

买卖双方按照合同约定执行了合同，同时货物完成了试运行并经检验合格，则具备验收条件。

1.预验收一般条件

1.1 投标方已经按照“供货范围”要求提供了预验收资料，并且资料齐全、完整和有效。

1.2 货物应完整且所有的零部件应该安装牢固，外观无损伤，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷。

1.3 货物的油漆质量应饱满、有光泽，无掉漆、无色差、无“桔皮”等不良现象（特殊标志除外）。

1.4 货物标牌完整、清晰、明确。

1.5 货物的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求。

2.终验收一般条件

2.1 经过预验收而且没有出现新的质量问题，或者满足预验收条款。

2.2 货物安装调试完毕，并至少经过了验收要求的负荷试运行。

2.3 货物正常运行时，噪声等环境影响因素满足国家和当地环保主管部门规定，安全措施落实、有效。

2.4 计量仪器、仪表配套合理，采用中国的法定计量单位，计量准确、灵敏可靠。保证设计指标和仪器说明书的参数的实现（提供合格证或第三方鉴定文件）。

2.5 试运行期间或之后无维修、调整等行为（特殊情况除外）。

2.6 货物质量、技术性能等，达到签定的技术标书和合同规定的终验收标准。

3.终验收基本要求

3.1 （按照第二章技术要求第三条内容，明确到具体条款；试验结果要量化、稳定性高、精度高等）。

3.2 出现下列问题之一，视作验收失败：

3.2.1 终验收时，其参数无法满足招标书中的技术要求。

3.2.2 在整个验收过程中发生关键零部件损坏或重大故障；

3.2.3 一般性故障超过2次；

3.2.4 更换的零部件货值超过总货值的1%。

3.3 累计负载运行实际性能（或生产率）达不到合同规定；

3.4 终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；如果出现第三次验收失败，退货并赔偿招标方全部损失；

3.5 终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告，并移交、核对全部供货范围内物品。

## 第六章  投标技术文件一般要求

一、技术文件一般内容要求

1.投标人应认真阅读招标文件和本技术标书，并按要求编写投标技术文件。

2.投标技术文件至少应对投标货物的功能用途、技术性能、质量标准、技术参数等作出详细说明。

3.投标技术文件至少应根据投标货物的关键设备、总成、零部件或系统作出满足或优于招标文件要求的详细说明。

4.投标技术文件至少应按照招标文件要求（或投标人建议）列明备品备件、易损件和专用耗材明细。

5.投标人应当而且必须分别说明所列备品备件、易损件和专用耗材的使用寿命（以有效工作小时数说明）。

6.投标的货物，应当根据其配置和备品备件、易损件、专用耗材情况，尽可能详细且分类填入下表：

☆6.1备品备件、易损件和专用耗材明细表：

必须提供本项目所涉及到所有备品备件、易损件和专用耗材明细表，以便于质保期外，招标人能够根据清单快速找到同规格产品。

备品备件、易损件和专用耗材明细表             单位：元

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.2“开标一览表”和“明细表”仅作为投标人编制投标技术文件的一般格式。其中序号编写应当便于招标人了解分类或分项货物之间的所属关系，如1、1.1、1.2；

6.3应当尽可能将货物的配置列全、列细，这将有助于投标人胜出；

6.4单价与总价之间、总价与分类小计价之间、分类小计价与合计价之间数据应当齐全而且准确；

6.5  本条款表格中的制造商，应当为全称或公认的简称。

二、技术文件中货物报价格式要求

1.投标技术文件中，如未按照要求编写、或者存在漏项和缺项，将有可能造成对投标人不必要的误解；必要时，漏项和缺项涉及的费用，将有可能以其它投标人中，相同或相似项目的最高价，计入投标人的投标总报价之内，作为评标的依据之一。

2.如果投标总报价与其它价格出现错误或不一致，将有可能导致废标。

3.投标总报价为自合同签定生效至合同无异议执行完毕涉及的买方需要支付的全部费用。如投标人认为本招标及投标货物涉及特需或专门的设计，应当单独列明设计费。

4.备品备件、易损件和专用耗材，招标人将可能与投标人按照投标价格另行签署供货合同。

5.要求投标总报价、分项报价、明细报价之间应当具有相互间对应关系以及填报分项和明细报价，仅为便于评标而不妨碍投标人以最合适的形式签署合同。

三、验收标准及内容要求

除招标文件明确的验收标准或内容之外，投标人应当在投标文件中提供预验收（必要时）和终验收的标准以及规程；在合同签定之前，经投标人和招标人双方洽谈确认并签署，以作为验收标准执行。

## 第七章  其它要求及说明

一、要求

为保证本技术标书所列采购货物的质量以及先进性、可靠性、经济性和实用性，要求投标人在投标文件中，至少应具备以下资格证明文件或资料：

1.投标人应是独立法人或得到法人授权的机构。应当在投标文件中提供法人营业执照（复印件）、税务登记证以及组织机构代码证（国际供应商参考该要求提供有效证明文件），并保证其真实性和有效性。

2.投标人应当是通过有关资格认证的法人。应当在投标文件中提供有效期内的资格认证证书，如：ISO9001、VDA6.1、QS9000等。

3.国产设备应附有采购货物（或设备）涉及的由“中国质量认证中心”颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC证书）。

4.应附有其它与投标人、采购货物有关的荣誉证书或资料。

5.必须附有投标货物涉及产品要求的、国家或行业管理规定要求的、或者投标人认为能够体现其投标货物合法性及先进性的最高级别的证明材料（投标货物不涉及的除外）：

5.1国家相关机构颁发的有效期之内所必需的《生产许可证》；

5.2产品（或技术）鉴定报告/证书、专利证书或专利许可证书、新技术成果证书等；

5.3产品相关检验、试验报告，如：型式试验检验报告、安全试验检验报告、电弧效应试验报告、噪声检测报告等；

5.4其它能够证明所供货物的质量水平、技术水平、安全性水平、节能性水平、环保性水平等相关的其它证明文件或资料、报告等；

5.5该类报告或证明材料对于投标人胜出乃至中标极为重要！

6.必须附有：与本采购货物相同或相似技术规格、型号的而且已经正常使用或通过验收的近三年以上的货物的市场销售业绩清单，清单中应具备：买方单位名称、销售货物的规格型号、数量、（交货）时间、联系人和联系电话（非移动通信号码）等条目内容；投标人应当保证其业绩的真实性，否则将影响投标或中标资格。

二、其他

1.投标人可以根据自身的技术、经验等优势以及对招标文件和本技术标书的理解，写明对招标人所采购货物的优化方案或建议意见。投标人的这些努力，招标人表示感谢，并将有助于投标人优先胜出。

2.即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件和本技术标书要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明和报价。

3.请投标人仔细阅读“采购货物概况”章节内说明，针对允许分投分中的货物，招标人有权利选择其中优秀设备或服务，作为投标人合同供货范围中的指定选用设备或服务（替代投标人分投而未中标部分）。

4.招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术标书等，在采购过程全部为有效文件，如有差异，以对招标人最有利的条款为准。

5.为避免歧义，本技术标书涉及招投标环节的条款，均将潜在的投标方称为投标人、将买方称为招标人；定标后合同签署环节以及后续的合同执行环节条款，招标人称为买方、投标人中的中标方称为投标方。